WFZ-26A型紫外可见分光光度计操作规程

一．仪器主要用途：

物质对光的吸收具有选择性，不同物质具有各自的吸收光谱，利用这一特性，可以对物质进行定性、定量分析。本仪器广泛应用于化学化工、生命科学、环境科学、地学等多门学科。

二．仪器性能指标：

波长范围：       190～900nm

波长准确度：     ±0.5nm

波长重复性：     0.25nm

透射比准确度：   ±0.3%T

透射比重复性：   0.15%T

基线直线性：     ±1%T(换灯时允许有2%T的跳动)

杂光：           ≤0.3%T(200nm处NaI 10g/L)

三．仪器操作规程：

1．仪器开机

先打开打印机电源，再开计算机电源，在WINDOWS98中运行紫外中文操作软件，当计算机屏幕出现提示时，开启紫外主机电源。

2．仪器关机

停止紫外仪器正在进行的任何操作，选择文件菜单中“退出系统”，当计算机屏幕出现提示时，关闭紫外主机电源，然后关闭计算机电源，最后关闭打印机电源。

3．系统初始化

当计算机提示打开仪器电源时，打开紫外仪器电源开关按“确定”按钮，紫外仪器主机开始进行系统初始化。自检完毕, 直接进入操作软件主画面或给出错误信息.

4．基本操作

⑴设置测量参数

根据样品测试要求，设置测量参数。对一些常用的测量参数可以保存到磁盘上，在下次开机测试时，直接调用。

⑵检查仪器当前状态

当测量参数设置完毕后，仪器立即根据测量参数改变仪器状态，可以根据测量参数内容检查仪器状态。在主画面中，观察测量值的变化，可以初步判断仪器是否正常。在没放样品的情况下，如测量模式是透过率时，透过率值一般在100%附近；测量模式是吸光度时，吸光度值一般在0.000Abs.附近，如果偏差比较大，可以检查0系数和100系数,以及基线光谱是否正确。

基线光谱扫描后，放入测试样品前，检查0%和100%是否准确，然后在进行样品测试。

⑶光谱测量

■光谱扫描

根据样品测试要求，设置合适的测量参数，用“波长检索”功能使仪器快速走到扫描波

长范围起始波长处，如果测量模式是透过率或吸光度，应先进行背景或空白的基线光谱扫描，然后再进行样品的紫外光谱扫描。

■ 定波长时间扫描

设置扫描方式为“时间扫描”和扫描时间。用“波长检索”功能使仪器快速走到指定波长处，根据情况决定是否进行“系统校准”，在“测量方式”菜单中选择时间扫描一项即可开始定波长时间扫描测量。

扫描得到的紫外光谱，可以进行谱图打印、峰值检索、存盘和各种数据处理。