## TAS-990火焰型原子吸收操作步骤

一、开机顺序：

①打开抽风设备；②打开稳压电源 ；③打开计算机电源，进入Windows xp桌面系统；④打开TAS-990火焰型原子吸收主机电源；⑤双击TAS-990程序图标“AAwin”，选择“联机”，单击“确定”，进入仪器自检画面。等待仪器各项自检“确定”后进行测量操作。

二、测量操作步骤：

  - 选择元素灯及测量参数：

①选择“工作灯（W）”和“预热灯（R）”后单击“下一步”；②设置元素测量参数，可以直接单击
“下一步”；③进入“设置波长”步骤，单击寻峰，等待仪器寻找工作灯最大能量谱线的波长。寻峰完成后，单击“关闭”，回到寻峰画面后再单击“关 闭”。④单击“下一步”，进入完成设置画面，单击“完 成”。

  - 设置测量样品和标准样品：

①单击“样品”，进入“样品设置向导”主要选择“浓度单位”，②单击“下一步”，进入标准样品画面，根据所配制的标准样品设置标准样品的数目及浓度，③ 单击“下一步”；进入辅助参数选项，可以直接单击“下一步”；单击“完成”，结束样品设置。

  - 点火步骤：

①选择“燃烧器参数”输入燃气流量为1500以上；②检查液位检测装置里是否有水；③打开空压机，空压机压力达到0.22-0.25MP；④打开乙炔，调节分表压力为0.07-0.08MP；⑤单击点火按键，观察火焰是否点燃；如果第一次没有点燃，请等5-10秒再重新点火。⑥火焰点燃后，把进样吸管放入蒸馏水中5min后，单击“能量”，选择“能量自动平衡”调整能量到100%。

  - 测量步骤：

ⅰ 标准样品测量：把进样吸管放入空白溶液，单击校零键，调整吸光度为零；单击测量键，进入测量画面（在屏幕右上角），依次吸入标准样品（必须根据浓度从低到高的测量）。注意：在测量中一定要注意观察测量信号曲线，直到曲线平稳后再按测量键“开始”，自动读数3次完成后再把进样吸管放入蒸馏水中，冲洗几秒钟后再读下一个样品。做完标准样品后，把进样吸管放入蒸馏水中，单击“终止”按键。把鼠标指向标准曲线图框内，单击右键，选择“详细信息”，查看相关系数R是否合格。如果合格，进入样品测量。

ⅱ 样品测量：把进样吸管放入空白溶液，单击校零键，调整吸光度为零；单击测量键，进入测量画面（屏幕右上角），吸入样品，单击“开始”键测量，自动读数3次完成一个样品测量。注意事项同标准样品测量方法。

ⅲ 测量完成：如果需要打印，单击“打印”，根据提示选择需要打印的结果；如果需要保存结果，单击“保存”，根据提示输入文件名称，单击“保存（S）”按钮。以后可以单击“打开”调出此文件。

  - 结束测量：

ⅰ 如果需要测量其它元素，单击“元素灯”，操作同上（二、测量操作步骤：）。

ⅱ  如果完成测量，一定要先关闭乙炔，等到计算机提示“火焰异常熄灭，请检查乙炔流量”；再关闭空压机，按下放水阀，排除空压机内水分。

三、 关机顺序：

- 退出TAS-990程序：单击右上角“关闭”按钮（Х），如果程序提示“数据未保存，是否保存”，根据需要选择，一般打印数据后可以选择“否”，程序出现提示信息后单击“确定”退出程序。

- 关闭主机电源，罩上原子吸收仪器罩。

- 关闭计算机电源，稳压器电源。15分钟后再关闭抽风设备；关闭实验室总电源，完成测量工作。

注意事项：此“操作步骤”只是简单操作顺序，具体操作步骤和详细内容请参考说明书的相关内容。由于原子吸收在分析过程中会有很多干扰因素，请查阅相关手册和资料！