722型可见分光光度计

- 仪器用途

二.仪器性能指标

光谱带宽：         5nm

波长范围：         330nm～800nm

波长准确度：      ±2nm

波长重复性：       ≤1nm

透射比测量范围：   0.1 %τ～100.0%τ

透射比准确度:       ±0.5%τ

透射比重复性:       ≤0.2%τ

吸光度测量范围:     0.000A～1.999A

杂光:               ≤0.5%τ(在360nm处)

- 仪器使用温度与环境温度

环境温度：          5℃～35℃

环境湿度：          ≤85%

三.操作步骤

- 接上电源，打开仪器开关，仪器预热30min。

- 调节波长旋钮至所需波长，进行调零与测试。每改变一次波长，必须重新进行调零。

- 样品室盖打开，在T状态下按键后显示0.000。

- 参比溶液在光路，关闭样品室盖，按“△/100%”键。在A状态下，按键后应显示0.000；在T（或τ）状态下，按键后应显示100.0。

- 按“A/T（或τ）C/F”键，可进行A、T（或τ）、C与F状态的切换。

- 在A状态下测定样品溶液的吸光度A。

  - 测定完毕，取出比色皿，洗涤干净。关闭仪器开关，将干燥剂袋放入样品室并盖上。

四.注意事项

  - 样品室要随开随关。

  - 比色皿中加液不超过2/3，测定前需用绸布檫干外壁。

  - 比色皿使用后需立即用蒸馏水清洗。